S37.0.01.6B-04     Blatt 1 von 2
GAM 3000
Schaltmodul für Geräte der GMH3xxx-Serie
Allgemein:
Das GAM3000 ist ein Alarm- bzw. Regelausgang für die Geräte der GMH3xxx-Serie mit Alarmfunktion. Die An-
steuerung des GAM3000 erfolgt über die serielle Schnittstelle der GMH3xxx-Geräte. Die Einstellung der Alarm-/
Schaltgrenzen erfolgt wie gewohnt über das GMH3xxx. Es stehen drei verschiedene Schaltarten zur Verfügung:
- Alarmausgang: Relais fällt ab, wenn sich der Meßwert außerhalb der eingestellten Min- bzw. Max-Alarmwerte
befindet, bzw. eine Fehlerbedingung (z.B. Err.1, Err.2, Err.7, Err.9, Er.11) am eingestellten Kanal vorliegt.
Relais zieht an, wenn sich der Meßwert innerhalb der eingestellten Min- bzw. Max-Alarmwerte befindet.
- Alarmausgang speichernd: Relais fällt ab, wenn sich der Meßwert außerhalb der eingestellten Min- bzw. Max-
Alarmwerte befindet, bzw. eine Fehlerbedingung (z.B. Err.1, Err.2, Err.7, Err.9, Er.11) am eingestellten Kanal
vorliegt. Das Relais zieht jedoch nicht mehr selbstständig an - der Alarm wird somit gespeichert. Zum Rück-
setzen des Alarmes muß das Gerät kurz ausgesteckt werden.
- Regelausgang: Die Min- und Max-Alarmgrenzen des GMH3xxx werden hier als Schaltpunkte für Ein- und
Ausschaltpunkt verwendet. (Min-Alarmgrenze = Einschaltpunkt, Max-Alarmgrenze = Ausschaltpunkt)

Liegt eine Fehlerbedingung vor, so geht das Relais auf Vorzugslage "aus".

Technische Daten:
Versorgungsspannung:   220-240V AC; 50/60Hz
Leistungsaufnahme:      ca. 3 VA
Schaltausgang:          gesteuerte Steckdose,
Schaltverhalten Schließer oder Öffner
über Schalter wählbar.
Betriebsarten:           Alarmausgang, Alarmausgang speichernd
oder Regelausgang,
über DIP-Schalter wählbar
Schaltleistung:           10A (ohmsche Last)
GMH-Anschluß:          Schnittstelle über ca. 1m fest mit dem
Gerät verbundenes Kabel.
Netzteil:                integrietes Netzteil 10.5V/10mA zur Ver-
sorgung des GMH3xxx,
Anschluß über ca. 1m fest mit dem Gerät

Auswahlschalter
für Schaltart

10VDC                    GRS3100

Power

Relay

GAM 3000
Schaltmodul für GMH3xxx
switching modul for GMH3xxx

verbundenes Kabel.
Arbeitstemperatur:       0 bis 50°C

Schließer
make contact

Öffner
break contact

Lagertemperatur:        -20 bis 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit:  0 bis 80 % r.F. (nicht betauend)
Abmessungen:           71 x 112 x 48 mm (B x H x T; nur Gehäuse)
EMV:                   Das Gerät entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen, die in der Richtli-
nie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über
die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) festgelegt sind.
Geprüft nach EN50081-1 und EN50082-1 für den uneingeschränkten Einsatz in
Wohn- und Gewerbebereich.